## 表1 放射
放射类
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 1 | 1.5T MR | 1500 | 1 | 1500 | 1.磁场强度 1.5T 2.满足三级甲等医院功能要求的射频接收线圈和完善的系统后处理功能
2 | 2 | 3.0T MR | 2600 | 1 | 2600 | 1.磁场强度 3.0T 2.满足三级甲等医院功能要求的射频接收线圈和完善的系统后处理功能
3 | 3 | 256排CT（心脏方向用） | 2400 | 1 | 2400 | 满足三级甲等医院功能要求的全部功能和完善的系统后处理功能，球管单独报价，含防护工程，为交钥匙工程
4 | 4 | 128排CT | 1600 | 1 | 1600 | 满足三级甲等医院功能要求的全部功能和完善的系统后处理功能，球管单独报价，含防护工程，为交钥匙工程
5 | 5 | 64排体检中心低剂量CT | 1000 | 1 | 1000 | 满足三级甲等医院功能要求的全部功能和完善的系统后处理功能，球管单独报价，含防护工程，为交钥匙工程
6 | 6 | DSA（中端） | 900 | 2 | 1800 | 具有三维成像、C臂CT功能、完善的图像后处理功能，含防护工程，为交钥匙工程
7 | 7 | DSA（高端） | 1500 | 2 | 3000 | 具有三维成像、C臂CT功能、完善的图像后处理功能，含防护工程，为交钥匙工程
8 | 8 | DR | 200 | 2 | 400 | 具有长骨拼接、尘肺诊断软件模块及完善的图像后处理功能，含防护工程，为交钥匙工程
9 | 9 | 胃肠机 | 400 | 1 | 400 | 数字摄影X线胃肠机，满足三级甲等医院功能要求的全部功能和完善的系统后处理功能，含防护工程，为交钥匙工程
10 | 10 | 乳腺机 | 350 | 1 | 350 | 数字摄影X线乳腺机，满足三级甲等医院功能要求的全部功能和完善的系统后处理功能，含防护工程，为交钥匙工程
11 | 11 | 骨密度仪 | 150 | 1 | 150 | 双能X线全身机；满足三级甲等医院功能要求的全部功能和完善的系统后处理功能，含防护工程，为交钥匙工程
12 | 12 | SPECT（ECT） | 1200 | 1 | 1200 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求，含防护工程，为交钥匙工程
13 | 13 | PET-CT | 2700 | 1 | 2700 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求，含防护工程，为交钥匙工程
14 | 14 | 回旋加速器 | 2600 | 1 | 2600 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求，含防护工程，为交钥匙工程
合计 |  |  |  |  | 21700

## 表2 病理
病理科
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 15 | 全自动免疫组化仪 | 65 | 1 | 65 | 1.用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测。 2.在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交。 3.可手动加一抗。
2 | 16 | 快速脱水机 | 60 | 1 | 60 | 1.处理技术：多态高频超声空化组织处理技术； 2.功能：全自动快速完成病理组织固定、脱水、透明、浸蜡的随取随做流水线式处理； 3.包埋盒数量识别：自动检测识别出包埋盒数量； 4.定量上液：根据识别包埋盒数量自动定量加载试剂； 5.标本转运方式：三轴机械臂； 6.最大处理通量:180例/小时； 7.最大载机量:360例； 8.批次处理间隔：约20分钟/批次；
3 | 17 | 石蜡切片机 | 15 | 3 | 45 | 1.切片厚度：1-60μm 2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 4.快速转换样本夹，可单手操作
4 | 18 | 冰冻切片机 | 40 | 1 | 40 | 1.按键式操作机身，便于戴手套操作 2.双压缩机 3.冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 4.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次 5.带冷冻箱手动除霜功能 6.速冻架冷冻位点：15+2个
5 | 19 | 染色封片一体化系统 | 70 | 1 | 70 | 1.用于病理组织标本的HE全自动染色和封片。 2.模块化结构设计：包含染色前烤片模块、染色模块、封片模块、封片后烤片模块等。 3.整合了HE染色过程中烤片、脱蜡、HE染色与封片，切片后直接上样, 仪器内全自动完成HE染色及封片的全部过程，出片后可直接进行阅片。
6 | 20 | 循环肿瘤细胞检测系统 | 100 | 1 | 100 | 1.设备具备二类医疗器械注册证。 2.采用微流控芯片物理筛选结合抗体免疫捕获的方法富集分离CTC。 3.仪器自动细胞富集时间小于 10 分钟，富集后细胞仍保留细胞活性，活率≥95%。 4.仪器上机检测时间不超过4小时，下机后不需人工制片、染色等处理，即可直接用于显微镜观察。 5.可依据 CK，DAPI，CD45 免疫荧光染色判定 CTC。 6.检测下限≥1个细胞/4 mL血样。 7.不小于 7 寸彩色触屏液晶显示器，可显示检测时间进程。
7 | 21 | 沉降式全自动液基细胞学制片染色系统 | 25 | 1 | 25 | 1.样本的前期处理过程中，使用专门的前处理试剂——提取液，通过密度分层技术，可有效去除样本中的杂质；2.制片过程中利用自然沉降技术，优先捕获病变细胞，并使细胞均匀平铺。 3.制成的薄片诊断面积为直径13mm的圆，可根据需要调整面积内细胞数量5000-120000个。 4.标本瓶无需开盖，即可完成样本的前处理过程
8 | 22 | 二氧化碳培养箱 | 20 | 1 | 20 | 1.二氧化碳控制范围：0～20% 2.二氧化碳控制精度：±0.1% 3.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。
9 | 23 | 酶标仪 | 40 | 1 | 40 | 1.兼容板类型：6、12、24、48、96、384孔标准微孔板，可进行加盖检测，16和48道超微量检测板，比色杯。 2.光路设计：荧光四光栅光路，主机兼容后期现场升级滤光片独立光路系统，升级后为双独立光路系统，双光路分别有单独的光源和检测器。 3.检测模式：终点法，动力学法，波长扫描及高密度孔域扫描，检测速度可调；可对孔板内任意孔实现跳跃检测；可实现随时选孔随时检测；可实现模拟检测。 4.温度控制：室温 +4℃至 45℃，≤±0.5℃@37℃可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。 5.防凝集技术：具有梯度温控功能，可设置板上下表面不同温度，产生温度差，防止冷凝水。 6.震荡：可选线性、轨道、双轨道振荡，振荡时间可调1-1000秒。 7.孔板移动延迟时间：0-2550ms，有效降低孔板移动产生波动对数据检测所产生的影响。
10 | 24 | 生物安全柜 | 15 | 1 | 15 | 1.设备配置手动可调高度支架，提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米；或者可提供带脚轮750毫米的固定高度支架。 2.前窗为10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。 3.安全柜含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，符合EN1822标准H14级别。HEPA 过滤器在最大穿透粒径 (MPPS) 下的整体过滤效率应为 99.995%，且局部穿透不大于 0.025%。出厂前通过NSF / ANSI 49 的要求。 4.安全柜配有双无碳刷直流风机，可实时监控和控制排风速度。
11 | 25 | 实时镜下视野共享系统 | 10 | 1 | 10 | 必须满足病理科诊断过程中实时镜下视野共享
12 | 26 | 病理包埋盒激光打号机 | 20 | 2 | 40 | 1.非接触式紫外激光标刻，无需使用墨盒与色带等耗材，零成本使用，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形。 2.包埋盒兼容：同时可以打印连体带盖和分体带盖、不带盖包埋盒。能够打印带激光粉和不带激光粉包埋盒。 3.激光器：紫外激光器，中心波长355nm，重复频率25KHz，3ns窄脉宽，输出功率≤1W，提供证书。响应更快、发热更小、更节能稳定。最大分辩率：2540dpi分辨率，更清晰。 4.加载装置：输入容量6*100个加载槽，缺料提醒，自动加载，可同时打印6种颜色的包埋盒，根据标本类型自动选择料槽，无需手动选择。
13 | 27 | 病理玻片打印机 | 20 | 2 | 40 | 1.玻片送料输送采用同步带、线性导轨支撑和电机驱动方式；采用楔形柔性钩片装置，减轻玻片损伤。玻片出料输送采用同步带+精密电机驱动方式，翻转安全可控。 2.收集装置：采用料斗式收集装置；收料盒留有拿取卡位，方便玻片拿取；配备单玻片和10玻片数量的收料盒，按使用需要选择搭配。 3.打印效果：打印字体清晰精致，耐二甲苯和苏木素等常用试剂浸泡，不褪色；使用批量扫描仪、扫码枪能1秒内识别二维码。
14 | 28 | DNA倍体 | 20 | 1 | 20 | 1.支持宫颈细胞，痰液，胸水，腹水，口腔细胞，尿液样本的DNA定量分析。 2.系统具备全自动DNA定量分析功能，结果显示全片细胞数量、二倍体细胞数量、疑似病变细胞数量、病变细胞数量。 3.全自动彩色图文报告，支持DNA定量分析和液基细胞学(TCT)双报告，全自动多样本同时打印功能，多种打印模式及PDF报告自动存储。
15 | 29 | 全自动核酸提取仪 | 80 | 1 | 80 | 1.样品通量：1-32 2.处理体积：50~1000ul 3.提纯孔间差：CV<5% 4.磁珠回收率：>95%
16 | 30 | 漂烘仪 | 1.5 | 4 | 6 | 必须满足漂烘工作需要，符合国家各项规定
17 | 31 | 取材台 | 20 | 2 | 40 | 必须满足标本取材工作需求，必须配备标本拍照系统及消毒杀菌系统，符合国家各项规定
18 | 32 | 标本冷藏柜 | 2.5 | 4 | 10 | 必须满足标本冷藏要求，符合国家各项规定
19 | 33 | 蜡块柜 | 1 | 10 | 10 | 必须满足蜡块存放要求，符合国家各项规定
20 | 34 | 玻片柜 | 1 | 6 | 6 | 必须满足玻片存放要求，符合国家各项规定
21 | 35 | 低速离心机 | 6 | 1 | 6 | 1.最高转速 5000r/min 2.最大相对离心力 4390×g 3.最大容量 1000ml(4×250ml) 4.转速精度 ±10r/min 5.定时范围 1min～99min 6.整机噪声 <65dB(A) 7.电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A
22 | 36 | 纯水机 | 20 | 1 | 20 | 1.1 系统由自来水进水，同时生产反渗透纯水和ASTM一级超纯水 1.2 纯水产水水质 1.2.1进水:自来水；压力0.5 - 6.9 bar 1.2.2电阻率： >0.05 MΩ•cm＠25℃ 1.2.3微生物：＜0.001cfu/ml） 1.2.4颗粒物：＜1/ml 1.2.5离子去除率：＞ 98% 1.2.6 制水速度：8L/h，纯水分配速度3L/min 1.2.7水回收率：可达75%（可通过硬度及CO2浓度自动调节） 1.3超纯水产水水质： 1.3.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ 1.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb；(50ppb进水） 1.3.3微生物：＜0.001cfu/ml 1.3.4颗粒物：＜1/ml 1.3.5内毒素<0.001EU/ml
23 | 37 | 脱水通风柜 | 2 | 2 | 4 | 满足脱水通风要求，符合国家各项规定
24 | 38 | 染封通风柜 | 2 | 2 | 4 | 满足染色封片通风要求，符合国家各项规定
25 | 39 | 包埋通风柜 | 2 | 6 | 12 | 必须满足包埋通风要求，符合国家各项规定
26 | 40 | 空气净化系统 | 20 | 10 | 200 | 必须满足病理科空气净化要求，净化后气体排放必须符合国家各项规定
27 | 41 | PCR仪 | 50 | 1 | 50 | 1.具有热循环系统。 2.具有精确数码温控模块。 3.仪器一体化制造，配置96*0.2ml加热模块，光学部分和检测部分不可独立拆分，非普通PCR升级而成。 4.光学系统：高亮度白光半导体光源 5.荧光通道数：4色激发光通道和4色检测光通道； 6.检测器采用高分辨CMOS一次同时成像系统，避免逐孔检测导致的时间误差。 7.反应体积：10-100uL；
28 | 42 | NGS测序仪 | 250 | 1 | 250 | 1.具备NMPA批准的国产医疗器械注册证认证，可开展遗传性肿瘤基因检测、靶向基因测序等临床应用；可开展全外显子测序、甲基化测序测序、全转录组测序、免疫组库等科研应用； 2.测序原理：联合探针锚定聚合技术、DNA纳米球测序技术和四通道光路识别系统；；
29 | 43 | 洗眼器及喷淋设备 | 4 | 1 | 4 | 参照国家相关要求，必须满足日常使用及三甲复审需要
30 | 44 | 高速离心机 | 10 | 1 | 10 | 1.高清触摸屏控制； 2.自动识别13种不同转子，可微量离心12x1.5ml转子(至高转速达17500r/min)，也可简易检验(4x100ml)转子，配多种适配器； 3.最大相对离心力：29302xg；
31 | 45 | 脱水机 | 45 | 2 | 90 | 1.脱水缸单缸组织处理数量要求：有序排列≥300个标准包埋盒。 2.组织脱水缸具有：①常压、②加压、③负压循环、④加压/负压循环⑤试剂加温功能。 3.内置缸站点总数≥20个。其中试剂缸≥10个；备液缸≥2个；清洗缸≥2个；冷凝缸≥1个;石蜡缸≥4个，废蜡缸≥1个。 4.金属石蜡缸（不包括废蜡缸）≥4个。
32 | 46 | 包埋机 | 5 | 6 | 30 | 1.模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换 2.全新升级的中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟 3.蜡缸温度范围50-70℃ 4.热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，最多可放置300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为5℃；冷热台均可以预约开启。 5.冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置72个组织盒
33 | 47 | 普通冰箱 | 1 | 5 | 5 | 必须满足试剂存放要求，符合国家各项规定
34 | 48 | 数字切片扫描仪及存储设备 | 150 | 1 | 150 | 1.采用一体化封闭式设计，保证扫描过程中不受外界杂光干扰。 2.自带高清大屏触控操作，无需配备外置控制终端或安装控制软件，支持使用电脑或平板在院内/院外进行远程控制操作。 3.面阵扫描原理，以保证超高分辨率成像和原始色彩还原，非线扫描原理。 4.兼容明场扫描和荧光扫描，荧光扫描通道应不少于六个，可适配多色荧光免疫组化（mIHC）染色与多波段荧光特染。
35 | 49 | 危险品存储柜 | 5 | 2 | 10 | 必须满足危险品存放要求，符合国家各项规定
36 | 50 | 双目显微镜 | 8 | 10 | 80 | 1. 1 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察 1.2 正置显微镜镜体： 1.2.1 光学系统：具有齐焦距离≤45mm 的高平场性与高色差还原性的新一代的无限远校正光学系统 1.2.2 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米。 1.2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮， 高亮度LED,加装色温调整滤光片。高色彩重现 LED 光源，超长寿命≥50000小时，高亮度 LED(强度≥12V100W 卤素灯，最高支持能够连接26人共览)，该项要求提供厂家官方彩页明确说明 1.3 物镜转盘：六孔 DIC 专用物镜转换器 ，带有DIC插槽，可以扩展偏光,DIC 等观察方式 1.4 观察镜筒：三目宽视野观察筒，分光比例：100%/0、20%/80%、0/100%，可满足各种观察光路需求。
合计 |  |  |  |  | 1667

## 表3 输血科
输血科
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 51 | 标准化离心机 | 2.5 | 4 | 10 | 分离样本
2 | 52 | UPS（不间断电源） | 5 | 6 | 30 | 不间断电源，要求断电后能持续2小时以上
3 | 53 | 标本冰箱 | 2.5 | 4 | 10 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
4 | 54 | 超净工作台 | 30 | 1 | 30 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
5 | 55 | 低温血液保存箱 | 5 | 6 | 30 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
6 | 56 | 电热恒温水温箱 | 0.5 | 2 | 1 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
7 | 57 | 高频热合机 | 3 | 1 | 3 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
8 | 58 | 可调式移液器 | 1 | 2 | 2 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
9 | 59 | 冷链系统（套） | 15 | 1 | 15 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
10 | 60 | 毛细管离心机 | 4 | 1 | 4 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
11 | 61 | 免疫微柱孵育箱 | 1 | 1 | 1 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
12 | 62 | 免疫血清学离心机 | 2 | 3 | 6 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
13 | 63 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 10 | 3 | 30 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
14 | 64 | 全自动化学发光仪 | 80 | 1 | 80 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
15 | 65 | 全自动血型、交叉配血分析仪 | 80 | 2 | 160 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
16 | 66 | 三氧治疗仪 | 30 | 1 | 30 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
17 | 67 | 试剂冰箱 | 2.5 | 8 | 20 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
18 | 68 | 输血加温仪 | 1 | 5 | 5 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
19 | 69 | 术中血液回收仪 | 30 | 2 | 60 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
20 | 70 | 微电脑干式血浆速溶机 | 10 | 3 | 30 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
21 | 71 | 显微镜 | 5 | 2 | 10 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
22 | 72 | 血库专用离心机 | 3 | 3 | 9 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
23 | 73 | 血栓弹力图 | 25 | 1 | 25 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
24 | 74 | 血小板恒温振荡保存箱 | 25 | 2 | 50 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
25 | 75 | 血液保存箱（2-8℃） | 10 | 4 | 40 | 用于血液保存，温度要求：2-8℃
26 | 76 | 血液保存箱（2-9℃） | 11 | 5 | 41 | 用于血液保存，温度要求：2-9℃
27 | 77 | 血液低温操作台 | 7 | 1 | 7 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
28 | 78 | 血液运输箱 | 1 | 4 | 4 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
29 | 79 | 自动酶免操作平台 | 200 | 1 | 200 | 所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
合计 |  |  |  |  | 943

## 表4 检验科
检验科
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 80 | 生免流水线 | 1000 | 1 | 1000 | 样本前处理(进口)+生化仪（2台取得国内注册证产品，总测试数大于等于4000T/H）+化学发光(2台国产，总测试数≥600T/H、和2台进口，总测试数≥600T/H)
2 | 81 | 免疫流水线 | 300 | 1 | 300 | 测试数≥1000T/H
3 | 82 | 血液分析流水线 | 200 | 1 | 200 | 血液分析仪（测试数≥200T/H）+推片机+阅片机+超敏CRP
4 | 83 | 糖化分析流水线 | 50 | 1 | 50 | 高效液相色谱法，测试数≥48T/H
5 | 84 | 凝血流水线 | 100 | 1 | 100 | PT测试数单台≥400/H
6 | 82.5 | 血球分析流水线 | 200 | 1 | 200 | 血液分析仪（测试数≥200T/H）+推片机+阅片机+超敏CRP
7 | 85 | 尿液分析流水线 | 80 | 1 | 80 | 尿干化学单台≥240T/H+尿沉渣分析单台≥120T/H
8 | 86 | 液相串联质谱仪 | 353 | 1 | 353 | 用于激素、维生素、药物等小分子测定，线性范围：定量超过六个数量级、灵敏度：1pg利血平S:N>250000
9 | 87 | 冷冻离心浓缩仪 | 40 | 1 | 40 | 用于冷冻离心
10 | 88 | 低温高速离心机 | 8 | 2 | 16 | 转速≥16000
11 | 89 | 超低温冰箱 | 16 | 1 | 16 | （-80℃）
12 | 90 | 超声波清洗仪 | 2 | 1 | 2 | 清洗用
13 | 91 | 96孔板氮吹仪 | 1 | 1 | 1 | 样品制备
14 | 92 | 万分之一天平 | 3 | 1 | 3 | 称量
15 | 93 | 台式离心机 | 3 | 1 | 3 | 分离样本
16 | 94 | 试剂冷藏柜 | 3 | 15 | 45 | 冷藏柜2~8℃、冷藏冷冻柜2~8℃+（-20℃）
17 | 95 | 试剂冷冻柜 | 4.5 | 4 | 18 | （≤-30℃）
18 | 96 | 恒温水浴箱 | 1 | 2 | 2 | 25~65℃
19 | 97 | 全自动酶免仪 | 186 | 1 | 186 | 用于免疫分析
20 | 98 | 酶标仪 | 8 | 1 | 8 | 用于免疫分析
21 | 99 | 洗板机 | 9 | 1 | 9 | 用于免疫分析
22 | 100 | 大便分析仪 | 40 | 1 | 40 | 用于粪便理学、有形成分、化学等测定，测试数≥90T/H
23 | 101 | 电泳仪 | 120 | 1 | 120 | 用于血液样本的蛋白亚类等的分析
24 | 102 | 流式细胞仪 | 250 | 1 | 250 | 激光器≥3根、激发光≥8色
25 | 103 | 全自动精子分析仪 | 45 | 1 | 45 | 用于精子分析
26 | 104 | 血气分析仪 | 35 | 1 | 35 | 用于血气分析
27 | 105 | 全自动血沉仪 | 12 | 1 | 12 | 用于血沉分析
28 | 106 | 血流变分析仪 | 30 | 1 | 30 | 用于血流变分析
29 | 107 | 普通显微镜 | 4 | 1 | 4 | 形态识别
30 | 108 | 超高倍显微镜 | 35 | 1 | 35 | 形态识别
31 | 109 | 通风柜 | 4 | 1 | 4 | 生物安全
32 | 110 | 细菌药敏鉴定仪 | 100 | 1 | 100 | 微生物鉴定≥500种细菌，药敏抗生素种类≥20
33 | 111 | 血液培养仪 | 150 | 1 | 150 | 微生物培养≥240瓶
34 | 112 | 全自动微生物质谱检测系统 | 300 | 1 | 300 | 标配数据库：菌种≥4000种、丝状真菌菌种≥100种
35 | 113 | 二氧化碳培养箱 | 8 | 1 | 8 | 微生物培养，容积≥170升
36 | 114 | 普通恒温培养箱 | 1 | 1 | 1 | 微生物培养，容积≥500升
37 | 115 | 生物安全柜(双人) | 8 | 1 | 8 | 生物安全
38 | 116 | 高压灭菌锅 | 8 | 2 | 16 | 生物安全 容量≥100L
39 | 117 | 二代基因测序仪 | 350 | 1 | 350 | 基因检测
40 | 118 | 低温低速离心机 | 5 | 1 | 5 | 样本分离
41 | 119 | 移液器（不同规格） | 10 | 1 | 10 | 定量用
42 | 120 | 超净工作台 | 2 | 1 | 2 | 生物安全
43 | 121 | 涡旋震荡器 | 1 | 1 | 1 | 混匀
44 | 122 | 掌上离心机 | 0.2 | 1 | 0.2 | 分离样本
45 | 123 | 金属恒温仪 | 3 | 1 | 3 | 25~100℃
46 | 124 | 纯水机 | 30 | 1 | 30 | 纯水制备 ≥500L/小时
47 | 125 | 净化通风设备 | 50 | 1 | 50 | 生物安全
合计 |  |  |  |  | 4241.2

## 表5 内镜中心
内镜中心
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 126 | 电子胃肠镜系统 | 120 | 2 | 240 | 适用于胃肠镜检查治疗系列：1.图像处理系统；2.冷光源；3.治疗型电子胃镜；4.检查电子胃镜；5.检查电子肠镜；6.放大电子肠镜 7.医用液晶监视器；8.专业医用台车；9.内镜用二氧化碳送气装置 10.内镜用送水装置；11.测漏器；12.测漏用保养装置；13.图文处理系统
2 | 127 | 电子支气管镜系统 | 120 | 1 | 120 | 包括光源、内镜、高清监视器等。对比度：3档可调，色彩强调： ON/OFF，电子放大功能，画中画功能，网络功能，自动亮度调整方式 根据视频信号输出自动调整亮度
3 | 128 | 内镜清洗工作站 | 20 | 2 | 40 | 在初酶洗、次清洗、浸泡消毒、末洗等组成，配置单独的自动灌流,不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注,杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏
4 | 129 | 胃镜 | 40 | 12 | 480 | 高清晰图像;手柄支持功能切换;全防水、全管路清洗、可供药液浸泡消毒。
5 | 130 | 肠镜 | 40 | 5 | 200 | 高清晰图像;手柄支持功能切换;全防水、全管路清洗、可供药液浸泡消毒。
6 | 131 | 支气管检查镜 | 30 | 5 | 150 | 用于支气管病变的观察、活检采样、细菌学和细胞学检查
7 | 132 | 支气管治疗镜 | 30 | 3 | 90 | 用于支气管病变的治疗专业用内镜
8 | 133 | ERCP专用X射线机 | 260 | 1 | 260 | 专业用于ERCP，具有高压发生器、X线管，配套防护一键交钥匙工程。
合计 |  |  |  |  | 1580

## 表6 心电肌电脑电图室
心电肌电脑电图室
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 134 | 心电图机 | 9 | 3 | 27 | 十二导联以上，专业用于协助检查是否存在心脏疾病的检查
2 | 135 | 肌电图仪 | 80 | 1 | 80 | 有地线，抗干扰能力强
3 | 136 | 脑电图仪 | 70 | 2 | 140 | 用于对患者精神性疾病和脑部实质性病变的分析诊断、脑部功能状态评估，抗干扰能力强
4 | 137 | 运动心电平板 | 25 | 1 | 25 | 用于心电图显示，检测冠状动脉阻塞的情况、评估心血管风险程度
5 | 138 | 直立倾斜试验系统 | 50 | 1 | 50 | 用于直立倾斜试验，对晕厥或直立不耐受患者的病因初筛和辅助诊断
6 | 139 | 24小时动态心电图 | 30 | 1 | 30 | 24小时动态心电图，监测病人心搏总数、各种心率数、心电图各波段及间期等
合计 |  |  |  |  | 352

## 表7 健康管理中心
健康管理中心
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 140 | 电子血压计 | 3 | 3 | 9 | 上臂式电子血压计，血压测量提示，测量结果提示，测量结果能显示收缩压，舒张压，脉搏数
2 | 141 | 人体成分分析仪 | 25 | 2 | 50 | 通过输入ID号可储存结果，人体成分仪的设置及数据管理，输入电源AC 100-240V，50/60Hz。
3 | 142 | 血氧饱和度检测仪 | 1 | 3 | 3 | 测量精度在70%-99%，脉率显示：25～250 BPM
4 | 143 | 超声身高测量仪 | 5 | 2 | 10 | 身高体重一体测量，具有语音播报，时间显示
5 | 144 | 普通检查床 | 0.3 | 10 | 3 | 具有水平纵向与上下方向移功能专用床
6 | 145 | 电子阴道镜 | 40 | 2 | 80 | 可实时观察、冻结、采集、保存图像，用于阴道的检测和术中观察，可放大至10-40倍
7 | 146 | 妇科检查床 | 1 | 2 | 2 | 具有电动升降/电动起背等动能，具有可上下折叠的脚踏板，用于妇科检查
8 | 147 | 耳鼻喉科综合检查台 | 25 | 2 | 50 | 具有治疗照明灯1个、喷枪3个、吸枪1等
9 | 148 | 检眼镜 | 0.5 | 4 | 2 | 由眼检查镜镜头、手柄和灯泡组成，临床眼科使用
10 | 149 | 眼科裂隙灯 | 10 | 4 | 40 | 滤色片：具有减光片、无赤片、钴蓝片，物镜两档可变，LED灯泡
11 | 150 | 眼底照相机 | 50 | 2 | 100 | 能够自动对焦系统、自动曝光系统、自动图像优化，具有多点内固视、双圆点对位功能
12 | 151 | 全自动非接触式眼压计 | 30 | 2 | 60 | 10.1寸HDMI彩色LED显示屏，可以设置测量头与患者的最近距离
13 | 152 | 视力灯箱 | 0.1 | 2 | 0.2 | 视力灯箱，所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
14 | 153 | 虹膜检测仪 | 1 | 2 | 2 | 用于虹膜健康检查
15 | 154 | 牙科综合治疗椅 | 10 | 3 | 30 | 专门用于牙科诊疗的设备,要组成部分包括座椅、椅背、支架、水龙头、吸气管、灯具等
16 | 155 | 空压机 | 8 | 3 | 24 | 可以用于气体输送、用于气体合成及聚合、用于制冷和气体分离、可以作为空气动力等，含空气干燥装置
17 | 156 | 牙科高速手机 | 0.1 | 12 | 1.2 | 工作原理是以压缩空气为动力,驱动风轮高速旋转,从而带动牙科车针完成对牙体的钻磨等作业
18 | 157 | 体检中心DR | 200 | 1 | 200 | 主要用于患者的胸部检查
19 | 158 | 彩超 | 150 | 2 | 300 | 用于体检，配齐探头、仪器车
20 | 159 | 便携式彩超 | 50 | 1 | 50 | 用于临床内科和外科的各种术前和术中超声检查以及体检检查等
21 | 160 | 经颅多普勒 | 30 | 1 | 30 | 用于体检人群，抗干扰能力强，有底线
22 | 161 | 心电图机 | 9 | 2 | 18 | 十二导联
23 | 162 | 听力计 | 10 | 2 | 20 | 气导： 骨导和掩蔽功能；纯音：啭音和脉冲音，能做特殊测试:ABLB SISI Stenger，耳机2套/台
24 | 163 | 肺功能仪 | 80 | 1 | 80 | 通过测量呼吸活动中的气体量来评估肺功能
25 | 164 | 动脉硬化检测仪 | 30 | 1 | 30 | 有检测血管硬化和狭窄程度的作用
合计 |  |  |  |  | 1194.4

## 表8 消毒供应室
消毒供应室
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总金额 (万元) | 参数
1 | 165 | 脉动真空灭菌器 | 59 | 6 | 354 | 适用于耐高温的金属器皿和医用器械、物品、衣物、敷料、金属器械及玻璃器皿等物品的湿热灭菌
2 | 166 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 35 | 2 | 70 | 可对金属医疗器械进行低温灭菌，也可对非金属医疗器械进行低温灭菌
3 | 167 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器（达芬奇） | 70 | 1 | 70 | 可对金属医疗器械进行低温灭菌，也可对非金属医疗器械进行低温灭菌
4 | 168 | 低温甲醛灭菌器 | 45 | 1 | 45 | 可以有效的杀灭细菌、病毒和真菌等微生物
5 | 169 | 环氧乙烷灭菌器 | 35 | 2 | 70 | 用于对热和湿热敏感的物品及所有不能经高压灭菌物品的灭菌
6 | 170 | 脉动真空清洗消毒器 | 45 | 1 | 45 | 主要处理医院常见的微创器械、管腔器械、牙科手机以及外来器械等各种常见器械，可自动完成各类器械的预洗、清洗、漂洗、消毒和干燥过程
7 | 171 | 全自动清洗消毒器 | 45 | 2 | 90 | 适用于医院供给室、手术室对使用过的染菌物品的清洗及初步消毒
8 | 172 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 185 | 1 | 185 | 通过清洗介质旋转喷淋、超声波空化效应清洗、化学清洗剂分解和热水热力消毒，去除污染物表面的污染物杂质，传染性颗粒，对需要热消毒的物品进行消毒
9 | 173 | 多舱清洗机回传轨道 | 18 | 1 | 18 | 多舱医用清洗机外部传输系统轨道间的变轨结构
10 | 174 | 大型多功能清洗消毒器 | 78 | 1 | 78 | 主要适用于清洗供应室、手术室、实验室等污染的外车
11 | 175 | 小型全自动清洗消毒器 | 9 | 1 | 9 | 主要用于对各类实验室、检验检疫机构中三角瓶、试管、烧瓶、进样瓶、移液管、试剂瓶、容量瓶等玻璃器皿的清洗，并可在93℃的高温下对被清洗物品进行消毒处理，达到国际清洗及消毒标准。
12 | 176 | 超声波清洗机（达芬奇） | 10 | 1 | 10 | 清洗机械
13 | 177 | 多功能清洗消毒中心 | 36 | 2 | 72 | 主要功能是消除细菌和病毒,同时去除空气和表面上的有害微粒
14 | 178 | 腔镜清洗工作站 | 12 | 2 | 24 | 可以自动完成清洗、洗涤、消毒、冲洗等操作,全过程无需人工干预,
15 | 179 | 软式内镜清洗消毒器 | 12 | 1 | 12 | 用于软式内镜的清洗、消毒和干燥
16 | 180 | 软式内镜清洗消毒器 | 45 | 1 | 45 | 用于软式内镜的清洗、消毒和干燥
17 | 181 | 信息追溯管理系统(软件) | 30 | 1 | 30 | 可适用于为医院科室查询到产品的相关信息
18 | 182 | 医用干燥柜 | 8.5 | 2 | 17 | 用于中心供应室、手术室、检验科、口腔科等其他需要干燥物品的部门
19 | 183 | 医用真空干燥柜 | 13 | 1 | 13 | 该设备适用于医院手术室、供应室、内镜中心等科室各类内窥镜、内镜活检钳、试管、换药碗、导管、呼吸机螺旋管、各类盘子等器械及物品的快速干燥
20 | 184 | 洁净电热蒸汽发生器 | 12 | 8 | 96 | 配合供应室灭菌器使用，符合国家标准
21 | 185 | 单级反渗透纯水处理系统 | 25 | 1 | 25 | 其工作过程包括预处理、过滤和储存三个步骤。在预处理阶段，通过化学药剂或机械过滤器去除水中的悬浮物和有机物质。在过滤阶段，通过反渗透膜过滤水，去除水中的离子、细菌和病毒等有害成分。在储存阶段，将过滤后的水储存在水箱中，以备使用。
22 | 186 | 双级反渗透纯水处理系统 | 20 | 1 | 20 | 采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理，有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质，使经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求。在经过后端进行精处理系统，使其产水水质满足生产用水的要求。
23 | 187 | 集中供液系统 | 12 | 1 | 12 | 将清洗机所需要的三种清洗剂，通过系统抽入三个外置大容量存储桶里，远端清洗机设备装有液位附子装置，实时监控反馈清洗机设备的耗材量，然后通过该系统的智能控制系统将存储桶的耗材输送到远端的清洗设备中，保证设备耗材的正常用量
24 | 188 | 集中供气系统 | 26 | 1 | 26 | 符合国家各项规定，所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求。
25 | 189 | 环境浓度安全监测系统 | 6.5 | 1 | 6.5 | 用于监测环境中各种物理、化学、生物指标的系统。它通过采集、传输、处理和分析环境数据，为环境保护和管理提供科学依据
26 | 190 | 绝缘检测仪 | 5 | 1 | 5 | 主要作用于架空线路带电检测、变电站台区检测等，分为常规检测和故障检测
27 | 191 | 全自动封口机 | 3.8 | 2 | 7.6 | 封口设备
28 | 192 | 高低温灭菌通用极速生物阅读器 | 4 | 1 | 4 | 在短时间发现灭菌问题,及时召回灭菌不合格物品,降低器械灭菌失败风险,减少外科感染成本
29 | 193 | 环氧乙烷快速生物阅读器 | 3 | 1 | 3 | 对医疗设备中执行的环氧乙烷灭菌过程进行快速有效的监测
30 | 194 | 甲醛蒸汽灭菌生物阅读器 | 3 | 1 | 3 | 适用于对医疗器械进行灭菌，其中高温蒸汽灭菌程序适用于对耐热、耐蒸汽的多孔或无孔固体医疗器械进行灭菌
31 | 195 | 新华牌ATP荧光检测仪 | 3 | 1 | 3 | 可以用于检测多种生物样品中的ATP含量
32 | 196 | 能量吊塔 | 2.2 | 8 | 17.6 | 用于医院消毒供应中心的功能输出终端
33 | 197 | 麻醉呼吸管道清洗架 | 1.7 | 2 | 3.4 | 用于配合医用全自动清洗消毒机使用,主要用于放置清洗呼吸麻醉管道及其附件的清洗架
34 | 198 | 达芬奇机器人手臂清洗架 | 2.9 | 2 | 5.8 | 可以用于成人和儿童的普通外科、胸外科、泌尿外科、妇产科、头颈外科以及心脏手术,达芬奇机器人进行手术操作的时候也需要机械臂穿过胸部、腹壁
35 | 199 | 碗盘清洗架 | 2.2 | 2 | 4.4 | 用于消毒供应室，放置消毒物品
36 | 200 | 湿化瓶清洗架 | 1.4 | 2 | 2.8 | 用于消毒供应室，放置消毒的湿化瓶等物品
37 | 201 | 污物接收台 | 0.31 | 2 | 0.62 | 适用于医院消毒供应中心的器械接收窗口,用于器械的接收、清点、预处理
38 | 202 | 清洗工作台 | 0.43 | 3 | 1.29 | 清洗工作台，符合国家各项规定，所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
39 | 203 | 组合污物清洗槽 | 1 | 2 | 2 | 组合污物清洗槽，符合国家各项规定，所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
40 | 204 | 双头洗眼器 | 0.15 | 1 | 0.15 | 能够保护接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质后洗眼
41 | 205 | 小车清洗机 | 0.41 | 2 | 0.82 | 小车清洗机，符合国家各项规定，所提供产品必须能实现三级甲等医院工作需求，产品质量不低于国家强制标准要求
42 | 206 | 清洗喷枪 | 0.49 | 6 | 2.94 | 可以喷出高压水流,去除污垢和污渍。
43 | 207 | 密封回收车 | 1.2 | 4 | 4.8 | 收集、中转清理运输垃圾，避免二次污染
44 | 208 | 器械清洗篮筐 | 0.06 | 80 | 4.8 | 可用于物品消毒灭菌、超声清洗、储藏使用等
45 | 209 | 精密器械清洗篮筐 | 0.1 | 10 | 1 | 保护器械在清洗、包装、灭菌、运输、使用过程中不受外界损坏
46 | 210 | 电动升降传递窗 | 1.25 | 6 | 7.5 | 能够自动升降、提升传递效率及减少人工操作频率
47 | 211 | 器械检查打包台 | 2.8 | 10 | 28 | 用于医院供应室清洁区打包间、包布检查打包
48 | 212 | 包布检查打包台 | 1 | 3 | 3 | 用于医院供应室清洁区打包间、包布检查打包
49 | 213 | 器械检查放大镜 | 0.05 | 10 | 0.5 | 让医生清晰观察手术部位，精确进行手术操作
50 | 214 | 敷料柜 | 1.3 | 4 | 5.2 | 用于清洁敷料打包后存放的敷料柜,存放无菌物品的耗材柜、存放各类清洁器械的器械柜、用于存放药品、麻醉品的药品柜、麻醉柜
51 | 215 | 器械柜 | 1.2 | 4 | 4.8 | 存放、管理、查询和统计药品和器械的信息
52 | 216 | 篮筐转运车 | 0.2 | 2 | 0.4 | 可以承载货物、移动到医院科室需要的地方
53 | 217 | 贮槽平台车 | 0.41 | 4 | 1.64 | 用于各种物品的运输,可用于医院供应室,手术室,病房护理,无菌室
54 | 218 | 双侧立式网筐储存架 | 0.76 | 6 | 4.56 | 用于存放装有无菌物品的篮筐
55 | 219 | 标准篮筐 | 0.08 | 240 | 19.2 | 标准篮筐
56 | 220 | 密封下送车 | 1.2 | 3 | 3.6 | 应用于医疗机构的无菌物品下送或污染物品的收集运输
57 | 221 | 包布车 | 0.36 | 3 | 1.08 | 304不锈钢材质
合计 |  |  |  |  | 1600