**中南大学湘雅二医院桂林医院采购设备参数**

**一、种植牙椅 1张**

技术参数

1.治疗椅

（1）采用进口阻燃纤维皮料（提供报关凭证及检测报告），质保5年。

（2）靠背带有负角设计-5度，可用于病患休克时紧急治疗。

（3）靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质钢板的靠背外板。

（4）变频防抖系统；使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适。在启动及停止运行时动作柔和，软启动缓升降；设备升降平稳，有效降低患者恐惧心理。

2.治疗箱

箱体可进行60°旋转，箱体侧门采用易拆式设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，便于保养和检修。

3.口腔灯：同品牌LED口腔种植手术无影灯，采用悬浮式光学透镜设计，24颗灯珠，几何型阵列排序，大大提高产品的光照密度，同时提高灯具的无影率。双色温的灯珠排列，增加灯光色温的一致性。

4.感控

具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成，并且整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

微电子控制系统，可一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆。

**二、空气压力波治疗系统 1套**

技术参数

1.具有阶梯压力设置功能;

2.治疗仪充气间歇时间调节范围0-90s；步长5s；

3.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强；

4.压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

5.极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min；

6.急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

7.具有多种分段式气囊，包括大腿套、小腿套、足靴套、足套等。（可提供相关证书）

8.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识；

9.锂电池蓄电功能：可在外部电源断电情况下继续使用；

10.治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

11.具有单腔压力调节模式

12.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB。