## 维修报价
维修报价
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 负压系统 | 套 | 3
2 | 流量传感模块 | 套 | 36
3 | 空压机电机维修 | 台 | 2
4 | 电脑操作系统修复 | 套 | 1
5 | 备用电源 | 套 | 2
6 | 压力表检定 | 只 | 19
7 | 安全阀检定 | 个 | 11
8 | 投用前第三方监检 | 台（套） | 1
9 | 控制系统线路恢复 | 套 | 1
10 | 空调安装调试 | 台 | 5
11 | 观察窗玻璃更换 | 块 | 6
12 | 压力调节系统恢复 | 套 | 36
13 | 雾化采样测压系统恢复 | 套 | 36
14 | 测氧仪传感器 | 套 | 3
15 | 阀门检修恢复 | 批 | 1
16 | 垫片更换 | 批 | 1
17 | 过滤材料更换 | 套 | 6
18 | 电器更换 | 批 | 1
19 | 整体性能检测调试 | 台/套 | 1
20 | 配置氧吧沙发座椅 | 个 | 30
21 | 储气罐，储水罐除锈检测喷漆 | 台 | 5
22 | 空压机电机 | 台 | 2
总计（元）

## 故障分析几维修方案
序号 | 名称 | 故障原因分析 | 维修方案 | 技术要求
1 | 负压系统 | 管路及连接附件丢失损坏 | 更换新配件及真空泵，连接恢复负压吸引装置与舱内病人的吸痰设备 | 能够实现舱内外正负压状态下的应急吸痰功能，恢复远程触控控制负压吸引功能，确保患者随时吸痰功能性良好。
2 | 流量传感模块 | 丢失损坏 | 重新采购对应模块并电脑匹配模块数据采集，连接控制台及舱内各个患者装具盒 | 实现实时采集吸氧流量动态显示功能并对氧气泄漏进行精准分析。
3 | 空压机电机维修 | 继电器受潮触电接触故障 | 更换部分继电器及温度时间继电器 | 按照技术要求恢复空压机功能对各部件进行检测，确保空压机自动启停及手动控制功能，恢复空压机自保护功能。
4 | 电脑操作系统修复 | 连接部件及线路损坏，PLC潮湿无法运行自动操舱系统 | 检查更换部分受损部件及线路，对自动控制系统重新编程 | 1:可实时监控和 显示各舱室的氧浓度，当舱内氧浓度 ＞23% 系统发出声光 报警，并自动进 行通风换气处理。 2:可实时监控和 调整排氧阀的 开启度 3:根据医疗方案， 进行进舱须知、治疗方案、注意事项等语音提醒 4:具有记录、存档和拷贝打印功能 5:当市电出现断电现象，系统控制阀门关闭，保持舱内压力状态不变，转入手动控制 6:具有故障导引排除和应急处理程序，当自动 控制系统发生故障时，系统自动检测到错误并给出方案。
5 | 备用电源 | 受潮，长时间馈电导致电芯功能故障 | 更换对应型号品牌的UPS | 符合国标要求满足市电停之后，能够自动投入使用。当正常供电网路中断时，该 电源能自动投入使用，保持应急呼叫、应急照明、对讲通讯和测氧仪的正常工作时间不少于 30min
6 | 压力表检定 | 过期无记录 | 重新检定 | 氧舱控制台上应设置氧源压力表及供氧压力表，精度不低于1.6 级；压力表的最大量程应为最高工作压力的 1.5 倍~ 2.0 倍，并满足国标要求定期检查校准。
7 | 安全阀检定 | 过期无记录 | 重新检定 | 舱室安全阀排放能力的计算和安 装应符合《压力容器安全技术监察规程》（1999 版）第七章的有 关规定；储气罐安全阀排放能力 的计算和安装应符合 TSG R0004 —2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 的有关规定 。 必须取得有效期内的检定报告
8 | 投用前第三方监检 | 过期无记录 | 协商市场局及特检部门进行监督检验并出具投用前检查报告，办理使用登记证 | 根据氧舱安全技术监察规定使用单位对氧舱的购置、使用登记、氧舱操作、维护保养、报废处理、年度检查、申报定期检验等氧舱安全管理工作和安全运行负责;
9 | 控制系统线路恢复 | 丢失损坏 | 检查部分损坏丢失线路以及舱内外导线的链接 | 按照技术要求进行舱内外导线连接，恢复呼叫温湿等度检测以及双路对讲机功能。实现舱内外控制系统功能。
10 | 空调安装调试 | 压缩机长故障。连接管路及线路缺失以及生锈腐蚀造成五台空调故障 |  | 氧舱加压前半小时启动氧舱空调装 置 。 氧舱以0.01MPa/min的速率加压 ，加压至最大工作压力，保压 1h,再以同样的速率降压 ，观察全过程中的舱内温度。测试过程中温度传感器应安放在 舱内中下方空间部位 ，温度计的基本误差为 ±1℃ , 量程范围为 0℃-50℃ 。记录温度计的读数、计算温度的变化率
11 | 观察窗玻璃更换 | 划痕银纹 | 更换部分有机玻璃 | 查阅透明材料制造厂的产品合格证。在自然光充足的室内，距透光材料 300mm~ 400mm处，用目视法检验；银纹 检验可借助放大倍数≥5 的放大镜进行
12 | 压力调节系统恢复 | 打磨处理生锈元部件，更换所有垫片及过滤材料。 | 打磨处理生锈元部件，更换所有垫片及过滤材料。 | a.与储气罐相连的供气系统 管路泄漏率≤0.5%/h b. 非与储气罐相连的供气系统管路,泄漏率≤6.0%/h 输入压缩空气并达到该管路系统最高工作压力值,关闭进气阀稳压 10h，测泄漏率。输入压缩空气并达到该管路系统最高工作压力值, 关闭进气阀稳压10h ，测泄漏率。
13 | 雾化采样测压系统恢复 | 管路及附件丢失 | 重新布设管路及附件安装 | 测氧仪采样口应分别与舱室和定标气体（或大气）连通。舱内取样口应设在舱室任意一恻的中下部，并伸出装饰板外，采样口应采取保护措施， 防止污物堵塞。采样流量计的量程应符合测氧仪对采样流量的要求，在常压下，将被检 测氧仪的预置报警值设置在22%-23% 中的任一值，向采样口通入氧气，当被检测氧仪发出声、光报警一瞬间，记下被检测氧仪的实际报警值，计算预置值与实际值的绝对差值，重复3次取平均值在舱压为最高工作压力，供氧压力按规定设定，吸氧人员为满员，在治疗的全过程中，观察和记录测氧仪的读数。
14 | 测氧仪传感器 | 过期 | 更换 | 氧舱每个治疗舱室应在控制台上配置不少于一台带有记录仪，且示值误差不大于 ±3%的测氧仪（电化学式测氧仪的氧传感器寿命应不低于 1 年）。
15 | 阀门检修恢复 | 截止阀长久未使用保养 | 拆卸阀门进行保养 | 确保每一个阀门内外无泄漏，开启正常灵敏。治疗舱升降压速率 应在0.004MPa/min~0.02MPa/min 范围内可调。 过渡舱升降压速率应0.008MPa/min ~ 0.08MPa/min 范围内可调。
16 | 垫片更换 | 老化严重 | 更换所有管路硅胶垫片以及氧气管路聚四氟乙烯垫片 | 确保压力供气及排气系统密封性良好，治疗中能够运正常
17 | 过滤器更换 | 过期 | 更换新的过滤器滤芯 | 保障空气的过滤功能以满足舱内治疗环境的要求。检查管路清洗和脱脂记录 ，必要时检查现场管段 ，供排氧系统管路和管路附件 安装前均应作脱脂处理。
18 | 电器更换 | 部分电器温湿度仪，呼叫接近开关等潮湿损坏 | 更换新的元器件 | 保障舱内外监测系统的准确性，进行逐项性能测测试，符合国标要求，满足使用要求。
19 | 整体性能检测调试 | 特检部门投用前检查 | 整体运行调试 | 氧舱各项性能指标均符合GB12130-2020《氧舱》标准要求，可以投入使用。
20 | 储气罐储水罐防锈处理 | 潮湿腐蚀严重 | 整体打磨涂防锈底漆再做面漆
备注：仅供参考，以实际情况为准